Procedimiento para calibrar el equipo de adquisición de datos:
A. Definición de la pendiente de la recta de calibración de carga
1. Dejar la célula de carga libre, sin peso.
2. Abrir edit/setting enginering units.
3. Capturar el valor en descarga de la señal de entrada en voltios, en el límite inferior. Presionar el botón y los volt actuales aparecen en el campo correspondiente.
4. Introducir el valor “0” en el campo de unidades ingenieriles.
5. Cargar la célula con el peso de referencia (2 kg).
6. Capturar el valor en carga de la señal de entrada en voltios, en el límite superior. Presionar el botón y los volt actuales aparecen en el campo correspondiente.
7. Introducir el valor 2000 (unidades ingenieriles) en el campo de unidades ingenieriles.
Con esto se ha definido la pendiente de la recta de calibración de carga.
B. Hacer el offset
1. Dejar la célula de carga libre, sin peso.
2. Presionar el botón de offset 
3. El valor actual (en volt) aparecerá. Introducir el valor “0” en el campo de unidades ingenieriles para hacer el offset.
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C. Establecer los límites de escala
1. Abrir el menú de los límites de escala y establecerlos de “0” al límite superior (al menos el doble del empuje máximo de diseño de la prueba)
